## Mindstekrav
Bilag 6 Kravspecifikation og tilbudsliste
Kravspecifikation for delaftale 5: Tryksårsforebyggende dynamiske pulsationsluftmadrasser
ISO-gruppe 04 33 06 - 05
Kravspecifikationen er opbygget af to tabeller: - Én tabel for mindstekrav til Tryksårsforebyggende dynamiske pulsationsluftmadrasser samt tilbehør/reservedele - Én tabel for evalueringskravene til Tryksårsforebyggende dynamiske pulsationsluftmadrasser samt tilbehør/reservedele Denne tabel er gældende for mindstekrav til Tryksårsforebyggende dynamiske pulsationsluftmadrasser samt tilbehør/reservedele
Kategori: Mindstekrav
Nr | Beskrivelse af kravet
1 | Der skal tilbydes tryksårsforebyggende dynamiske pulsationsluftmadrasser med pumpe, som skal kunne anvendes som tryksårsforebyggende tryksårsmadras i en plejeseng med 4-delt liggeflade med stållameller.
2 | De tryksårsforebyggende dynamiske pulsationsluftmadrasser, skal som minimum kunne anvendes til forebyggelse af tryksår hos voksne personer, der er i middel risiko for at udvikle tryksår på baggrund af eksempelvis Braden eller Nortonskala, eller tilsvarende.
3 | De tryksårsforebyggende dynamiske pulsationsmadrasser skal være testet i forhold til deres tryksårsforebyggende egenskaber, herunder hvilken målgruppe madrassen anbefales til, eksempelvis på baggrund af Norton, Braden skalaen eller tilsvarende. Dokumentationen skal baseres på kliniske studier, afprøvninger eller tests.
4 | De tryksårsforebyggende dynamiske pulsationsluftmadrasser skal have en integreret underlagsmadras eller anden løsning, således madrassen kan anvendes direkte på en plejesengs liggeflade.
5 | De tryksårsforebyggende dynamiske pulsationsluftmadrasser skal som minimum kunne anvendes til en brugervægt i intervallet 50 kg - 140 kg.
6 | De tryksårsforebyggende dynamiske pulsationsluftmadrasser skal tilbydes i størrelser, der kan anvendes i indstillelige plejesenge med anbefalede madrasmål: Bredde 85 cm x længde 200 cm Bredde 90 cm x længde 200 cm.
7 | De tryksårsforebyggende dynamiske pulsationsluftmadrasser må maksimalt have en højde på 23 cm.
8 | De tryksårsforebyggende dynamiske pulsationsluftmadrasser skal have inkontinensbetræk, der er åndbart og i en kvalitet, der giver mulighed for, at kroppen kan synke ned i madrassen.
9 | De tryksårsforebyggende dynamiske pulsationsluftmadrassers inkontinensbetræk skal være aftageligt og skal være udformet således, at det er sikret mod væskers indtrængning i betrækkets lukning.
10 | De tryksårsforebyggende dynamiske pulsationsluftmadrassers betræk skal være mærket med, hvordan de skal vende, såfremt det har betydning for anvendelsen af madrassen.
11 | Inkontinensbetrækket skal være fremstillet i brandhæmmende materiale.
12 | De tryksårsforebyggende dynamiske pulsationsluftmadrasser skal være med elektrisk pumpe, der har selvindstilling, automatisk indstilling eller tilsvarende til korrekt indstilling af trykket i madrassen i f.t. borgerens vægt.
13 | Den elektriske pumpe skal have en funktion, der kan gøre madrassen statisk til brug ved pleje- og forflytnings opgaver, pumpen skal automatisk vende tilbage til den dynamiske pulsationsfunktion.
14 | De elektriske pumper skal som minimum have alarmsignal ved trykfald og strømsvigt.
15 | De elektriske pumper skal kunne ophænges på plejesengen.
16 | De tryksårsforebyggende dynamiske pulsationsluftmadrasser skal have CPR funktion eller lignende, der sikrer lyntømning.
17 | De tryksårsforebyggende dynamiske pulsationsluftmadrassers enkelte dele skal kunne udskiftes separat.
18 | Inkontinensbetrækket skal kunne vaskes i vaskemaskine ved minimum 80 grader celsius.
19 | Inkontinensbetrækket skal kunne tørres i tørretumbler ved minimum 40 graders celsius.
20 | Det skal være muligt at rengøre de tryksårsforebyggende dynamiske pulsationsluftmadrasser i henhold til Statens Serum Instituts National Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR), håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren Findes på: www.ssi.dk | https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-generelle.pdf?la=da
21 | De Tryksårsforebyggende dynamiske pulsationsluftmadrasser skal være CE-mærkede indenfor forordningen om medicinsk udstyr (EU 2017/745).
22 | De Tryksårsforebyggende dynamiske pulsationsluftmadrasser skal overholde følgende standard DS/EN 21856:2022: Hjælpemidler - Generelle krav og prøvningsmetoder eller tilsvarende. | https://webshop.ds.dk/standard/M340247/ds-en-iso-21856-2022
Tilbehør til Tryksårsforebyggende dynamisk pulsationsluftmadras
23 | Der skal som tilbehør tilbydes inkontinensbetræk, der passer til de tryksårsforebyggende dynamiske pulsationsluftmadrasser bredde 85cm
24 | Der skal som tilbehør tilbydes inkontinensbetræk, der passer til de tryksårsforebyggende dynamiske pulsationsluftmadrasser bredde 90 cm
25 | Der skal som tilbehør tilbydes luftlameller, luftceller eller tilsvarende, der passer til de tilbudte madrasser, bredde 85 cm
26 | Der skal som tilbehør tilbydes luftlameller, luftceller eller tilsvarende, der passer til de tilbudte madrasser, bredde 90cm
27 | Der skal som tilbehør tilbydes elektrisk pumpe, komplet med tilkoblingsdele, der passer til de tilbudte tryksårsforebyggende dynamiske pulsationsluftmadrasser

## Evalueringskrav
Bilag 6 Kravspecifikation og tilbudsliste
Kravspecifikation for delaftale 5 :Tryksårsforebyggende dynamiske pulsations luftmadrasser
ISO-gruppe 04 33 06 - 05
Kravspecifikationen er opbygget af to tabeller: - Én for mindstekrav til tryksårsforebyggende dynamiske pulsationsluftmadrasser samt tilbehør/reservedele - Én tabel for evalueringskravene til tryksårsforebyggende dynamiske pulsationsluftmadrasser samt tilbehør/reservedele Denne tabel er gældende for evalueringskrav til tryksårsforebyggende dynamiske pulsationsluftmadrasser samt tilbehør/reservedele
Kategori: Evalueringskrav
Delkriterier | Beskrivelse af kravet Følgende evalueringskrav er udtryk for de delkriterier, der indgår i underkriteriet "Kvalitet". | Underkriterium | Vægt
1 | Det vægter positivt, hvis den tryksårsforebyggende, dynamiske pulsationsluftmadras og betræk giver god komfort, aflastning, understøttelse for forskellige personer, med forskellig kropsbygning, der ligger på madrassen, såvel når sengens liggeflade er plan, som når sengens indstillelige funktioner anvendes. | Kvalitet | 30%
2 | Det vægter positivt, hvis den tryksårsforebyggende dynamiske pulsationsluftmadras' materiale er lydsvagt såvel under luftskifte som når personen der ligger i sengen flytter på sig. Det vægter endvidere positivt, hvis den tilhørende pumpe er lydsvag under brug, herunder at den ikke giver resonans, når den hænger på sengegavlen. | Kvalitet | 30%
3 | Det vægter positivt, hvis den tryksårsforebyggende dynamiske pulsationsluftmadras er enkel og logisk at anvende for hjælperen, herunder at det er let og logisk at montere madrassen, så den ligger stabilt i sengen, såvel når sengens funktioner anvendes, som når personen, der ligger i sengen, forflyttes. Det vægter endvidere positivt, hvis det er let og logisk at montere pumpen på sengen, og at det er let og logisk for hjælperne at indstille og betjene pumpen. | Kvalitet | 20%
4 | Det vægter positivt, hvis den tryksårsforebyggende dynamiske pulsationsluftmadras ved levering kan håndteres på en enkelt og let måde i forbindelse med udpakning og klargøring til lager, samt det er enkelt og let at håndtere madrasserne i.f.m levering til private hjem Det vægter positivt, hvis den tryksårsforebyggende dynamiske pulsationsluftmadras, er let at adskille og samle igen i forbindelse med vask og klargøring til genudlån. | Kvalitet | 20%

## Vejledning til Tilbudsgiver
Vejledning til Tilbudsgiver
Dette faneblad er en instruktion til, hvordan fanen "Tilbudsliste" skal udfyldes. Tilbudslisten skal udfyldes og returneres som en del af tilbuddet.
Farvekodning for cellerne:
Celler som indeholder én af disse to farver skal IKKE udfyldes. Cellerne indeholder informationer/krav/beregninger.
Celler som er hvide bedes udfyldt af Tilbudsgiver. Skriften i cellen er sort skrift.
Celler som er lysegrønne er valgfrie for Tilbudsgiver at udfylde. Skriften i cellen er sort skrift.
Celler som er sorte skal IKKE udfyldes.
Der må IKKE ændres i opsætningen. Ombrydning af teksten i cellerne betragtes IKKE som ændring i opsætningen.
Instruktion til udfyldelse af feltet "Tilbudsgiver"
Her angives firmanavn samt personen der har udfyldt tilbudslisten.
Instruktion til udfyldelse af kolonnerne
I kolonnen "Positionsnummer" fremgår et unikt tal pr. varelinje for det efterspurgte produkt, som der skal afgives tilbud på. Positionsnummeret skal blandt andet bruges i forbindelse med spørgsmål og svar, som indentifikation for det konkrete efterspurgte produkt.
I kolonnen "Vareprøver til afprøvning", er der sat et "X" ud for de produkter, som Tilbudsgiver skal indlevere vareprøver på til brug i forbindelse med tilbudsvurderingen af underkriteriet "Kvalitet".
I kolonnen "Efterspurgte produkter", er der angivet hvilke konkrete produkter der efterspørges.
I kolonnen "Anslået årligt antal", er angivet antal enkelte stk. pr. år, som Aarhus Kommune forventer at indkøbe af de efterspurgte produkter. Der er tale om estimater, som ikke er bindende for Aarhus Kommune.
I kolonnen "Forventet antal per ordre", er angivet hvor mange enkelte stk. af det efterspurgte produkt, der forventeligt vil blive efterspurgt pr. ordre.
I kolonnen "Varenummer" bedes tilbudsgiver angive varenumre, som entydigt identificerer de tilbudte produkter. Der kan kun angives ét varenummer pr. positionsnummer, dette dog undtaget ved konfigurationerne.
I kolonnen "HMI nummer", angives HMI nummeret for konfigurationerne. HMI skal være dækkende for den angivende konfiguration. Såfremt HMI nummer ikke kendes ved tilbudstidspunktet, bedes tilbudsgiver angive "1". For tilbehør og reservedele skal der ikke angives HMI nummer.
I kolonnen "Produktbetegnelse" bedes angivet en entydig produktbetegnelse, som skal være identisk med fakturateksten.
I kolonnen "Eventuelt yderligere produktoplysninger", har Tilbudsgiver mulighed for, at angive relevante yderligere oplysninger. Denne kolonne er valgfri for Tilbudsgiver at udfylde.
I kolonnen "Gældende aktuel prislistepris pr. stk.", bedes Tilbudsgiver angive den aktuelle prislistepris på de tilbudte produkter pr. stk.
I kolonnen "Nettopris pr. stk.", skal Tilbudsgiver angive nettoprisen pr. stk. for de tilbudte produkter.
I kolonnen "Årlig tilbudssum", bliver den årlige tilbudssum automatisk beregnet pr. varelinje for det tilbudte produkter.

## Tilbudsliste
Bilag 6 Kravspecifikation og tilbudsliste
Tilbudsliste for delaftale 5: Tryksårsforebyggende dynamiske pulsations luftmadrasser
ISO nr: 04 33 06 05
Tilbudsgiver
Positionsnummer | Vareprøver til afprøvning | Efterspurgte produkter | Anslået årligt antal | Forventet antal per ordre | Varenummer | HMI nummer | Produktbetegnelse | Eventuelt yderligere produktoplysninger | Gældende aktuel prislistepris pr. stk. | Nettopris pr. stk. | Årlig tilbudssum
| Angivet med et X |  | Angivet i antal enkelt stk. | Angivet i stk. | Angiv varenummer | Angiv HMI nummer | Angiv produktbetegnelse | Angiv relevante yderligere produktoplysninger (dette er valgfrit) | Angiv pris pr. stk i kr. ekskl. moms | Angiv nettopris pr. stk. i kr. ekskl. moms | Anslået årligt antal * med nettopriser pr. stk. i kr. ekskl. moms (Kolonne D*kolonne K)
[10 empty] | Der må kun angives ét tal med 2 decimaler i hver celle | Beregnes automatisk
Konfigurationer
Konfiguration 1
1 | x | Tryksårsforebyggende dynamiske pulsationsluftmadrasser med pumpe og inkontinensbetræk Bredde 85 cm x længde 200 cm. | 20 | 1-5 stk | [6 empty] | 0
Konfiguration 2
2 |  | Tryksårsforebyggende dynamiske pulsationsluftmadrasser med inkontinensbetræk og pumpe Bredde 90 cm x 200 cm. | 10 | 1-5 stk | [6 empty] | 0
Tilbehør og reservedele
Det er muligt at tilbyde samme varenummer, såfremt én og samme tilbehørsdel og/eller reservedel kan bruges til flere formål.
Tilbehør og reservedele til konfiguration 1
3 |  | Inkontinensbetræk, der passer til de tryksårsforebyggende dynamiske pulsationsluftmadrasser, bredde 85 cm. | 5 | 1-10 stk | [6 empty] | 0
4 | x | Luftlameller eller luftceller, der passer til de tilbudte madrasser, bredde 85 cm. | 5 | 1-10 stk | [6 empty] | 0
5 |  | Elektrisk pumpe, komplet med tilkoblingsdele, der passer til de tilbudte tryksårsforebyggende dynamiske pulsationsluftmadrasser, bredde 85 cm. | 5 | 1-5 stk | [6 empty] | 0
Tilbehør og reservedele til konfiguration 2
6 | x | Inkontinsbetræk, der passer til de tryksårsforebyggende dynamiske pulsationsluftmadrasser. Bredde 90 cm | 5 | 1-10 stk | [6 empty] | 0
7 |  | Luftlameller eller luftceller, der passer til de tilbudte madrasser, bredde 90cm. | 5 | 1-5 stk | [6 empty] | 0
8 |  | Elektrisk pumpe, komplet med tilkoblingsdele, der passer til de tilbudte tryksårsforebyggende dynamiske pulsationsluftmadrasser, bredde 90 cm. | 2 | 1 stk | [6 empty] | 0
|  | Årlig tilbudssum (beregnes automatisk) | [8 empty] | En eller flere nettopriser, mangler at blive udfyldt